KEKDY变压器空载短路测试仪 使 用 说 明 书

扬州凯尔电气有限公司 一、概述 KEKDY型变压器空载短路测试仪采用数字同步采样技术，准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的真有效值，测量精度为０.2级。具有测量速度快、精度高、使用方便、轻巧美观等特点。专门应用于电力变压器的电量的检测，该仪表可取代于九块同等级指针仪表，是传统电量测试仪表的理想换代产品。 二、产品特点 ⒈ 采用240×64点阵液晶显示屏（带背光）同时显示三相电压、电流、低压侧电压、功率、功率因数、频率等20个参数。 ⒉ 可测试空载和短路试验所需的电量参数。 ⒊ 线性范围宽、读数重复性好、性能稳定。 ⒋ 保证功率因数0.000~1.000的准确测量，尤其适用于低功率因数负载的检测。 ⒌ 方便的锁存能保证测量数据的同时性及操作的方便性。 三、技术指标（以下参数指标为0.2级，50HZ）： 四、使用方法 面板 前面板中间为240×64点阵液晶显示屏，右面有“打印、锁存、4L/3L、●、＞、＜、∨、∧、设定”共九键，左面下电源开关、电源指示灯。 显示方式分别为空载试验、短路试验，开关状态为空载试验，按“∧”键实现显示方式转换。 空载试验显示方式如下： 短路试验显示方式如下： 空载及短路试验中A、B、C、字符后的各行分别显示对应各相电压VoI（V）、电流Cur（A）、功率Pow（W）及功率因数Factor，E字符后的一行显示电压平均值VoI（V）、电流平均值Cur（A）、总功率Pow（W）及功率因数Factor。F显示频率、UK显示阻抗电压、UK75显示在75℃下阻抗电压、PK75显示75℃下短路损耗、io显示空载电流百分数（%）。 为完成各功能操作，按键功能如下： 4L/3L键：连续按该键，键上的两个指示灯4L/3L循环点亮，当4L指示灯亮，仪表处于“三瓦法”测量：当3L指示灯亮，仪表处于“二瓦法”测量。 锁存键：按下该键，对应指示灯亮，表明仪表处于锁定状态，再按该键，指示灯灭，仪表退出锁定，恢复正常测量状态。 打印键：按下该键，仪表以显示固定的格式打印按键瞬时的所有测量值。（打印机须处于连机状态） 设定、∧（数字增加）、∨（数字减小）、＜（闪动位右移）、＞（闪动位左移）、●（小数点）共放六键完成参数设定功能。 测试前需正确地设定参数，按设定键，显示： Ku：表示电压倍率 Ki：表示电流倍率 Uo：表示高压额定电压 T：表示铜材或铝材料 t：表示温度 Se：表示额定容量 U：表示低压额定电压。 按下电源开关，电源指示灯亮。 五、供货成套性 1、电参数测试仪 一台 2、产品说明书 一份 3、产品合格证保修单 一份 4、电源线 一根 5、5A保险丝 三只 6、测试线 一套 扬州凯尔电气有限公司 电话：0514-88557066