KELF-型

SF6气体检漏仪

使

用

说

明

书

扬州凯尔电气有限公司

一、概述

HRLF型高精度SF6气体检漏仪是根据广大用户反馈的意见，结合我国电力系统的实际情况而精心设计的。该仪器除了克服国外产品的缺点，吸收其优点外，还具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、操作简便、移动范围大，可迅速、准确地定性和定量检测SF6断路器和GIS的泄漏点及年泄漏率。该仪器十分适合于供电部门，安装检修单位和电力试验研究所使用。同时也十分适合SF6高压开关厂作为SF6电器设备及出口产品的配套仪器。

二、主要技术指标

1、最小检测值：0.01µ1/1

2、检测范围：  0～30µL/L

0～200µL/L

0～500µL/L

3、响应时间：＜1秒

4、恢复时间：＜10秒

5、示值误差：≤±3％

6、重复性：≤1％

7、稳定性：零点漂移：＜±1％

量程漂移：＜±1％

8、指示方式：指示液晶表显示和声光讯号

9、探枪检测长度：4米

10、连续工作时间：3小时

11、仪器电源：220V  50HZ

12、使用环境：温   度：5～45℃

相对湿度：≤85％

13、整机重量：15公斤

三、主要特点

1、体积小、重量轻：尽最大可能采用轻质原材料，压缩仪器的空间和重量，使仪器的体积和重量大大下降，便于运输和携带。

2、测量线段长，可检测约4米高的泄漏点，移动范围大。

3、灵敏度高：在电路上采用优化设计，同时降低噪声及电磁波的干扰，使灵敏度提高。

4、测量范围宽，多档切换：仪器可在SF6开关装置的泄漏率范围内检测SF6的漏气量，可多档切换选择，并给出每档的标准曲线，能定量和定性检漏。

5、准确度高：仪器采用先进的检验方法校验，给出高准确度的校准曲线，提高了SF6检漏结果的可信度和定量检漏的精度。

6、显示直观，声光报警：采用液晶仪表显示，具有简便直观的效果。当有SF6气体存在时，仪器发出声光报警。

7、反应速度快，恢复时间短：采用新型电路结构，使仪器的反应速度加快，恢复时间缩短，这极大地方便了现场检测。

8、内置自诊断功能：本仪器具有对仪器自身工作状态进行监视的功能。

9、使用时间长：使用时间可达三小时,十分适合于现场，SF6高压开关厂和研究所使用。

10、抗干扰性强：仪器采用全屏蔽,消除了外界和本身的干扰。

11、高稳定性：仪器电源电压稳定度高，温升低，热损耗小，热稳定性好。在仪器使用时间内，仪器零点漂移和跨度漂移小。

12、重复性好：仪器多次测量其结果重复性好。

13、可靠性高：仪器电路结构合理；采用进口元器件，并进行严格筛选，另外还配有过流、短路保护。

四、   操作步骤

开机：

1、接通220伏电源，打开“电源开关”，仪器运转。

2、5～10分钟后，打开“测量开关”，测量指示灯亮，探枪窗口有暗淡紫色光发出；如无紫光发出或发光太亮，说明真空度不够，请立即关机，再预热几分钟后再开机，探枪窗口会发出暗淡紫色光亮，把“调档旋钮”打到“准备”处。

3、把“调档旋钮”打到“自校”处，仪器需预热10～15分钟后，仪表回到20格以下，说明仪器正常可以检测。否则，可能仪器出现异常或周围环境里SF6气体太多。

4、把“调档旋钮”打到所需要的灵敏度处，然后用“调零旋钮”把仪器的指示调整到零。如仪表本底在±20格左右变化是正常的。仪器有1，2……档，1档最灵敏。

5、把探枪上的“报警旋钮”向零方向调整到临界值，仪器发出缓慢的“嗒…嗒……”的声音。

6、满足上述要求，表示仪器具备了测量条件，可进行SF6气体的定性和定量检漏。

7、当发现泄漏点时，仪器发出报警声，报警指示灯闪烁，从仪表上可得出SF6泄漏的测量值，然后查标准曲线得出SF6泄漏浓度，通过计算得出年泄漏率。

关机：

1、把“调档旋钮”打到“关”处。

2、关闭“测量开关”。

3、关闭“电源开关”，拨掉电源线。

4、把探枪上的“报警旋钮”调到“∞”处。

五、注意事项

1、在开机前，操作者要首先熟悉操作说明，严格按仪器的开机和关机操作步骤进行操作。

2、不许把探枪放在地上，探枪孔不得进灰尘，不得摔损，以免影响仪器的性能。

3、探枪和机箱不得拆卸，以免影响仪器正常工作。

4、仪器探头已调好，不得乱调。仪器是否正常以自校格数为准。

5、注意真空泵的维护保养，以及电磁阀是否正常动作和保持密封，因为真空泵和电磁阀的工作是否正常，将影响仪器的使用。

6、给真空泵换油时，仪器不得带电(要拨掉电源线)，以免发生触电事故。

7、仪器在运输过程中不许倒放，不可剧烈振动。

六、定量校准曲线

定量校准曲线见附件。

七、真空泵的维修保养

1、真空泵长期工作应注意泵油是否充足，油箱内存油不得低于油标中心，油量不足将会影响工作性能，甚至损坏零件。

2、油是否清洁，对泵的真空度有影响。一般用泵抽除干燥气体约600～1000小时更换。

3、更换新油先开泵运转30分钟，使油变稀，旋去放油塞使泵腔内污油全部放出，再从进气口灌入新油300ml，启动电机运转数秒钟，对泵内部进行清洗，操作2～3次，达到清洁后放净污油，装上放油塞，再从加油孔注入新泵油至油窗中心，旋上加油塞。

4、泵油采用SY1634-70•1号真空泵油，注意不得低于中心，但亦不能高出油窗整个部分，否则会产生喷油现象。

5、不同种类和牌号的真空泵油，不可混合使用。

SF6电器设备年漏率的计算方法

SF6电器设备在运行过程中，其SF6的检漏是日常维护工作的重要一环。因为，SF6气体的泄漏引起环境污染，危害健康，造成设备的绝缘水平下降。为此，需要经常检查了解设备的泄漏情况。定量检漏能够判断设备是否合格以及年漏气率的大小。定量检漏主要有扣罩法，挂瓶法和局部包扎法。下面通过具体例子予以说明。

1、扣罩法计算

例如   已知：某110KV SF6组合电器出线回路的总体积v1=6.5m3；罩子容积vm=29m3；SF6密度σ=6.14g/L；测量间隔△t=3.5h；测得SF6气体浓度c=20×10-6；1年的小时数t=365×24=8760h，容器中SF6总重量Q=120㎏；求年漏气率。(1m3=1000L,1㎏=1000g)解：先求出年漏气量，然后求出年漏气率。

G = c·(vm-v1)·σ·t

△t

=20×10-6×6.14×22500×24×365

3.5

=6900g

Fy=G×100﹪

Q

=   6900     ×100％=5.75％

120×1000

G：一定时间内的漏气量，g；

C：检漏仪检测到的SF6气体浓度(体积比)；

Vm：封闭罩容积，m3；

V1：试品体积，m3；

σ：SF6密度，6.14g/L；

t：被测试品的工作时间(1年=365×24=8700h)；

△t：测量的间隔时间，h；

Q：试品内充入SF6气体的总重量，g；

Fy：年漏气率，％年。

2、挂瓶法计算

挂瓶法的计算公式与扣罩法相同。应该注意各取样瓶的容积V是相等的，如果不等，则应分别计算 G，然后累计相加。

例2，一台FA4断路器，法兰面具有双层密封糟，测量间隔△t=1h，1年的小时数t=8760h，设备容器中SF6总重量Q=12.5㎏，SF6密度σ=6.14g/L，取样瓶容积V=1L，用SF6检漏仪检测到的各取样瓶的SF6浓度列于下表，求年漏气率。

| 取样瓶号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SF6浓度 | / | / | 8×10-8 | / | 1×10-3 | / | / | / | / | / | / | / |

解：从表中年出，只有3，5号样瓶有SF6气体，应用公式先求出年漏气量，然后求出年漏气率。

G=c·v·σ·t

△t

=(8×10-8＋1×10-3)×1×6.14×8760

1

=0.001×6.14×8760=54g

Fy=G×100﹪

Q

=     54    ×100％=0.432％

12500

3、局部包扎法

局部包扎法与扣罩法的计算公式相同，但应注意测试容积是不相等的(测试容积V=Vm罩子容积-V1试品容积)，要分别计算G ，然后累计相加

G总=G1+G2+……，最后求出年漏气率。即

Fy= G总×100﹪

Q

具体计算与扣罩法相同，不再叙述。

3、KELF型SF6检漏仪定量校准曲线的使用方法

A、从仪器表头得出SF6泄漏率的格数；然后对应定量校准曲线的横坐标，查曲线从纵坐标上得出SF6气体浓度。

B、SF6气体浓度的单位为：微升/升；即μ1/1。μ1/1等同于10-6 (百万分之一)；例如：从曲线的纵坐标上查得SF6气体浓度为20μ1/1，计算时要把20μ1/1写成20×10-6代入计算公式。

C、定量检漏扣罩及包扎间隔时间(△t)最好24小时。